УТВЕРЖДАЮ:

Научный руководитель тематического направления

________________         Л.В.Кравчук

Лаборатория медицинской физики

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению  «Фундаментальная и прикладная ядерная физика»

за 2-й квартал 2013 года

1. Научные результаты.

- Проект "Центр лучевой медицины и ядерной терапии", разработанный в ЛМФ ИЯИ РАН, был отмечен медалью за победу в конкурсе "Высокие технологии - стратегия инновационного развития" на Международном форуме 2013 года  "Новые технологии XXI века".

- Работа С.В.Акулиничева и В.И.Держиева «Разработка высокодозовых  иттербиевых  источников  с плотным керамическим сердечником» завоевала второе призовое место по направлению инновационных разработок для медицины  на совместном конкурсе работ Сколково-Вариан-Роснано.

- Проведены дозиметрические исследования фотон-захватных реакций на пучке тормозных фотонов линейного ускорителя  электронов СЛ75-5- МТ.  В проведенном эксперименте пучок  тормозного фотонов с энергией до 6 МэВ  создавал мощность дозы до 5 Гр/мин на мишенях из тяжёлой воды, бериллия, гадолиния, золота, вольфрама, висмута, америция. В результате фотоядерной реакции  на мишенях D2O и Be (с испусканием вторичных нейтронов, протонов, альфа частиц) и фотон-захватных реакций на тяжёлых элементах (с выходом электронов и вторичных фотонов) возникало радиационное излучение, обеспечивающее локальное увеличение поглощённой дозы  в близи мишени. Измерения, сделанные

- С помощью «наперстковых»  ионизационных камер PTW и MULTIDOS измерены локальные увеличения поглощённой дозы, которые составили от 10 до 100%  при использовании мишеней из вышеуказанных материалов. Это говорит о возможности проведения фотон-захватной терапии в глубоко расположенных злокачественных новообразованиях при лучевой терапии на медицинском ускорителе  СЛ75-5- МТ,  в отличие от рентгенотерапии.

- Выполнены измерения энергетических спектров излучения рентгенотерапвтического аппарата «Рентген-ТА-02» с помощью телурид-кадмиевого спектрометрического детектора, исследованы временные характеристики при включении пучка на этом аппарате, а также спектры излучения прототипа брахитерапевтического источника 169Yb.

- Проработана организация информационной системы для поддержки управления протонной терапевтической установкой.

- Проведены консультации студента-дипломника МИФИ И.А.Яковлева по системе NEU и особенностям проектирования систем двойного рассеяния для медицинских протонных пучков.

- Успешно защищена в МИФИ с оценкой «отлично» дипломная работа И.А.Яковлева по теме

2. Публикации.

- V.M. Skorkin, S.V. Akulinichev / Monitoring system for proton beam transport to the irradiation facilities/ Abstract XXIII International Workshop on Charged Particle Accelerators. September 08-14, 2013  Alushta. Ukraine.

- V.M. Skorkin, S.V. Akulinichev /Дозиметрические исследования фотон-захватных реакций на медицинском ускорителе СЛ75/ Тезисы доклада на 9-ой Международной конференции «Ядерная и    радиационная физика», состоится 24-27 сентября 2013 года в г. Алматы, Республика Казахстан.

- Направлена для публикации в журнале «Медицинская физика» статья В.Н.Васильева, А.А.Коконцева и С.В.Акулиничева «Связь между кермой в воздухе и поглощенной дозой в воде при близкофокусной рентгенотерапии».

- С участием С.В.Акулиничева подготовлен  патент на полезную модель «Способ получения плотной керамики из оксида иттербия».

- Состав научного коллектива.

  - С.В.Акулиничев,

  - В.Н.Асеев,

  - В.Н.Васильев,

  - Ю.К.Гаврилов,

  - Д.А.Коконцев,

  - Д.Б.Лазебник,

  - В.М.Скоркин.

  - И.А.Яковлев

Заведующий ЛМФ            						    С.В. Акулиничев

01 июля 2013 г.