НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С.Н.С. ЛМФ СКОРКИНА В.М. за 3-ой кв. 2013 г.

Тема: «1.7.6 ,  РАДИОТЕРАПИЯ  01.2.00 305475»

- Исследование фотон-захватных реакций на медицинском ускорителе электронов СЛ75-5- МТ.

- Определены основные параметры фотонейтронного источника на основе линейного ускорителя  электронов СЛ75-5- МТ для исследования материалов медицинского применения.

- Проведены дозиметрические исследования фотон-захватных реакций на пучке тормозных фотонов линейного ускорителя  электронов СЛ75-5- МТ.

В эксперименте пучок  тормозного фотонов с энергией до 6 МэВ  создавал мощность дозы до 5 Гр/мин на мишенях из тяжёлой воды, бериллия, гадолиния, золота, вольфрама, висмута, америция. Проведённые измерения с помощью наперстковых  PTW нонизационных камер и MULTIDOS дозиметра  показывают локальное увеличение поглощённой дозы  от 10 до 100%  при использовании мишеней из указанных материалов.

Результаты измерения получены впервые в России для более высоких, чем рентгеновское излучение  энергий (до нескольких МэВ). Это указывает на возможность проведения фотон-захватной терапии в глубоко расположенных раковых опухолей при лучевой терапии на медицинском ускорителе  СЛ75-5- МТ с использованием разрешённых препаратов Магневист, Дипентаст и др.

- Исследование вторичного нейтронного излучения от взаимодействия  пучка протонов с элементами формирования канала транспортировки .

- Создана система  мониторирования транспортировки пучка протонов  в режиме реального времени.  Система позволяет по уровню вторичного нейтронного излучения измерять потери пучка протонов на формирующих элементах канала транспортировки, проводить on-line контроль работы формирующих элементов и мониторировать интенсивность пучка протонов на различных участках канала транспортировки.

Аналогичной системы мониторирования потерь пучка протонов в России нет.  Система с подобной методикой в мире используется только для измерения потерь пучка.

С.В. Акулиничев, М.И. Грачёв, В.М. Скоркин. Измерение потерь пучка линейного ускорителя протонов по интенсивности нейтронного излучения // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Ядерно-физические исследования».  2012, №3, с. 215-217.

Доклады:

- V.M. Skorkin, S.V. Akulinichev / Monitoring system for proton beam transport to the irradiation facilities/ Abstract XXIII International Workshop on Charged Particle Accelerators. September 08-14, 2013  Alushta. Ukraine.

- V.M. Skorkin, S.V. Akulinichev /Дозиметрические исследования фотон-захватных реакций на медицинском ускорителе СЛ75/ Тезисы доклада на 9-ой Международной конференции

«Ядерная и    радиационная физика» 24-27 сентября 2013 г. Алматы,  Казахстан.

- В рамках темы радиационного мониторинга территории и санитарно защитной зоны ИЯИ РАН. (Ответственные Каравичев О.В. и Хрымов В.М.)

Созданы  и испытаны две системы радиационного мониторинга.

- Система непрерывного контроля радиоактивных воздушных выбросов из системы спецвентилляции линейного ускорителя протонов ИЯИ РАН в г. Троицк.

- Система непрерывного мониторинга  радиационного рентгеновского, гамма и бета фона на границе территории Института в г. Троицк. Система создана на основе нового сетевого метода on-line радиационного контроля.

Доклады:

V.M. Skorkin, A.V. Skorkin,/ Continuous Control of Radioactive Emissions from Proton Linac / Abstract XXIII International Workshop on Charged Particle Accelerators. September 08-14, 2013  Alushta. Ukraine.