Отзыв

научных руководителей на диссертацию

Литвина Василия Сергеевича

«НЕЙТРОННЫЙ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР-МАЛОУГЛОВОЙ

СПЕКТРОМЕТР «ГОРИЗОНТ» С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ РАССЕ-ЯНИЯ НА ИСТОЧНИКЕ ИН-06 ИЯИ РАН», представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики

Литвин В.С. окончил факультет экспериментальной и теоретической физики Московского Инженерно-физического института (НИЯУ «МИФИ») по специальности «физика конденсированного состояния вещества» в 2007 г. После окончания ВУЗа поступил в аспирантуру ИЯИ РАН, окончил в 2010 г. обучение по специальности 01.04.01- приборы и методы экспериментальной физики. Во время учебы в аспирантуре дважды поощрялся именной стипендией ИЯИ РАН имени И.М. Франка. По окончании аспирантуры продолжил работу в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) в должности младшего научного сотрудника. В настоящее время Литвин В.С. является ответственным за установку «ГОРИЗОНТ». Во время обучения в аспирантуре работал над созданием нейтронного времяпролетного рефлектометра-малоуглового спектрометра «ГОРИЗОНТ» на импульсном источнике нейтронов ИН-06 ИЯИ РАН, в частности занимался Монте-Карло моделированием оптической системы установки. Монтаж установки на источнике ИН-06 проведен при непосредственном участии Литвина В.С. По его эскизам были изготовлены некоторые элементы установки — коллиматор, дополнительный шибер, ловушка прямого пучка. Отладка и испытания  установки проведены соискателем. Также Литвин В.С. принимал непосредственное участие в измерениях и обработке экспериментальных данных на других нейтронных установках на источниках ИН-06 и РАДЭКС. Также автором были разработаны детекторы нейтронов для оснащения установки «ГОРИЗОНТ». Сборка, наладка и испытания прототипов данных детекторов осуществлены автором. Кроме того Литвин В.С. исследовал возможность применения камер высокого давления из немагнитного сплава 40ХНЮ (Ni 58%, Cr 39%, Al 3%) для исследования образцов на установке «ГОРИЗОНТ» методом малоуглового рассеяния нейтронов. Данный сплав интересен тем, что является немагнитным и не уступает по твердости стали, поэтому может применяться для измерений в магнитных полях. Получение и обработка данных малоуглового рассеяния нейтронов на данном сплаве также были проведены автором.

Диссертация Литвина В.С. посвящена созданию установки для исследований материалов методами нейтронной рефлектометрии и малоуглового рассеяния нейтронов на импульсном источнике нейтронов ИН-06 ИЯИ РАН. Размеры частиц, структура которых исследуется данными методами, лежит в диапазоне от 1 до 100 нм и поэтому подобные установки служат для исследования наноматериалов, функциональных материалов, а также биологических структур. Важной особенностью данной установки является возможность исследования процессов на поверхности жидкости за счет вертикальной плоскости рассеяния нейтронов. Структура липидов, полимерных пленок, поверхностно-активные вещества, а также капиллярные волны на поверхности жидкости могут быть исследованы на данной установке.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения.

В первой главе описаны принципы методов нейтронной рефлектометрии и малоуглового рассеяния нейтронов. Дан обзор существующих в мире нейтронных рефлектометров и малоугловых установок. Приводится сравнительная характеристика существующих установок.

Во второй главе описана конструкция установки. Установка «ГОРИЗОНТ» имеет в своем составе зеркальный изогнутый нейтроновод, установленный в канале биологической защиты источника ИН-06, дополнительный легкий шибер, два автоматизированных коллимирующих щелевых устройства, отклоняющее суперзеркало, виброустойчивый стол образца с гониометром и детектор нейтронов, установленный на специальной консоли, обеспечивающей перемещение детектора в вертикальной плоскости. Особенностью данной установки является наличие изогнутого зеркального 7-метрового нейтроновода, который задерживает коротковолновые нейтроны, тем самым улучшая фоновые условия. Нейтроновод изогнут в вертикальной плоскости, имеет сечение 70 мм (ширина) х10 мм (высота) и обеспечивает оптимальное сечение пучка для рефлектометрии с вертикальной плоскостью рассеяния. Отклоняющее суперзеркало обеспечивает необходимый угол падения пучка, сохраняя горизонтальную плоскость образца, что позволяет исследовать жидкости. Коллимирующие устройства и отклоняющее суперзеркало приводятся в действие при помощи шаговых электродвигателей, управляемых программно. Кроме того в состав установки входят устройства для создания условий на образце: криостат на температуры 4-350 К, тестовая камера высокого давления до 10 кбар, магнит до 1 Т.

В третьей главе приводятся результаты численного моделирования оптической системы установки. Приводятся модельные и экспериментальные спектры и профили пучка нейтронов. На основании данных спектров и профилей получены оценки рабочего диапазона переданного импульса нейтрона, разрешающей способности установки, интенсивности нейтронного пучка на образце. С помощью численного эксперимента показано, что оптимальная частота повторения нейтронных импульсов составляет 25 Гц, большая частота может привести к наложению частей спектра от соседних импульсов.

Четвертая глава посвящена разработке двухкоординатных детекторов для установки «ГОРИЗОНТ» без использования гелия-3. Первый вариант детектора — сцинтилляционный на основе сцинтиллятора ZnS/LiF с использованием спектросмещающих волокон и лавинных фотодиодов (твердотельных фотоумножителей). Приводятся результаты испытания прототипа детектора с рабочей площадью 8х8 мм2. Второй вариант детектора — многопроволочная камера с конвертером из твердого бора-10. Автором изготовлена оригинальная конструкция проволочного и стрипового электродов. С помощью написанной автором программы проведено численное моделирование пробега частиц, которые рождаются в результате захвата нейтрона конвертером. Получены угловое и энергетическое распределение данных частиц, а также оценки координатного разрешения данного детектора. Приводятся результаты испытаний детектора на источнике нейтронов.

Пятая глава посвящена исследованию возможности применения изделий из немагнитного сплава 40ХНЮ, в частности камер высокого давления, на малоугловых установках, в том числе на установке «ГОРИЗОНТ». Показано, что использование камер высокого давления из данного сплава для исследования методом малоуглового рассеяния нейтронов нерационально.

Установка «ГОРИЗОНТ» является новым, времяпролетным нейтронным рефлектометром с вертикальной плоскостью рассеяния. Данная установка является первой полностью укомплектованной нейтронографической установкой нейтронного комплекса ИЯИ РАН.

В диссертации представлены результаты численного моделирования работы установки с использованием зеркального нейтроновода и определены основные ее характеристики: разрешающая способность, диапазон переданных импульсов, плотность потока и спектры нейтронов в области расположения образца. Исследованы возможные режимы измерений. Экспериментально измеренные спектры сравниваются с результатами моделирования.

Автором предложены и разработаны оригинальные позиционно- чувствительные двухкоординатные детекторы тепловых нейтронов. Применяемые пропорциональные камеры на основе гелия-3 для регистрации медленных нейтронов имеют недостатком дороговизну и ограниченное производство этого газа, а также трудность удержания его в детекторе под давлением. Автор реализовал идею разделения в детекторе функций твердого конвертера на основе доступного бора-10 и регистрирующей заряженные продукты ядерной реакции двухкоординатной пропорциональной камеры на основе дешевых и доступных газов аргона и фреона. Благодаря тонкому слою конвертера, данный детектор имеет высокое временное разрешение (<100 нс) по сравнению с гелиевыми детекторами (>10 мкс) и может применяться во времяпролетных установках с высоким временным разрешением.

Также автором разработана оригинальная конструкция сцинтилляционного детектора нейтронов на основе спектросмещающих волокон и твердотельных фотоумножителей, которые выступают в качестве альтернативы вакуумным электронным фотоумножителям. За счет своих малых размеров они предпочтительны при создании многоканальных позиционно чувствительных детекторов. Автор показал возможность применения таких преобразователей света для регистрации координат нейтронов с использованием спектросмещающих волокон.

Автором получены новые данные по малоугловому рассеянию нейтронов на образце из немагнитного сплава 40ХНЮ. Были исследованы его температурные и прочностные характеристики, которые были сопоставлены с изменением наноразмерной структуры. Автором впервые показано, что сплав с максимальной твердостью обладает максимальным сечением рассеяния нейтронов в области переданных импульсов до 0,1 Å-1. Эти результаты имеют важную практическую ценность, поскольку будут полезны при применении изделий из данного сплава в науке и промышленности.

Автореферат достаточно подробно описывает содержание диссертации. Результаты работы докладывались на Российских и международных конференциях, были опубликованы в реферируемых научных журналах.

В целом, Литвина Василия Сергеевича можно охарактеризовать как сформировавшегося научного сотрудника, способного самостоятельно работать над созданием и совершенствованием экспериментальных установок и участвовать в исследованиях на нейтронографических установках ИЯИ РАН и других нейтронных центров. Считаем, что диссертационная работа Литвина Василия Сергеевича «НЕЙТРОННЫЙ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР-МАЛОУГЛОВОЙ СПЕКТРОМЕТР «ГОРИЗОНТ» С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ РАССЕЯНИЯ НА ИСТОЧНИКЕ ИН-06 ИЯИ РАН» удовлетворяет требованиям ВАК, а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики.

Зав. сектором конденсированных сред  Лаборатории

нейтронных исследований, к.ф.-м.н.                                                   Р.А. Садыков

Зам. директора ИЯИ РАН, и.о. зав. Лаборатории

нейтронных исследований, д.ф.-м.н.		                                Э.А. Коптелов